高真空有机/金属热蒸发（OLED）镀膜设备

开机步骤：

- 打开水泵(激光划片机水泵)。

- 打开实验室总电源，然后打开OLED镀膜设备的电源。

- 打开进气阀，当“真空计”显示压强为5.1×10-5Pa时，关闭进气阀。

- 在“上盖升降控制”中打开真空室的上盖，然后放入材料和样片，关闭真空室上盖。

抽真空：

- 在“真空机组控制”中打开机械泵和分子泵前级电磁阀，然后打开粗抽阀，过上一会儿（1min左右）关闭分子泵前级电磁阀，当“真空计”显示压强为10Pa以下数量级时，关闭粗抽阀。

- 打开分子泵前级电磁阀，打开插板阀，待压强为几Pa数量级时，启动分子泵，当压强为1×10-3Pa时，开始蒸镀材料。

蒸镀过程：

- 腔室内真空度达到蒸镀要求后（1×10-3Pa），（可根据需求决定是否对基板进行加热，当基板温度达到设定值后），设置样品的转速，当这些都设置好之后，先在“束源炉电源切换”中打开电源（有A、B、C、D、E五个选择），然后束源炉加热电源面板上打开加热开关（根据工艺设置加热的温度），达到设置温度后开始蒸镀薄膜。

注意：束源炉加热用于有机材料的蒸镀，而蒸发舟加热电源用于金属材料的蒸镀。

- 当需要蒸镀金属材料时，打开蒸发舟加热电源，旋转调节电流大小到所需值，然后开始蒸镀薄膜。

关机步骤：

- 当薄膜蒸镀完毕之后，关闭所有的束源炉开关和蒸发舟电源开关，关闭样品台加热电源，样品台停止旋转。

- 关闭分子泵，关闭插板阀，待分子泵转速为零时，然后关闭分子泵前级电磁阀，关闭机械泵。

- 待腔室温度降至室温后，打开进气阀，待压强为5.1×10-5Pa时，打开上盖取出样品。

- 关闭上盖然后粗抽使得腔内的压强为Pa级，关闭OLED镀膜机的电源，关水泵，关实验室总电源。

2016.6