气瓶用气体减压器的使用说明

减压器是将气瓶内的高压气体降低后供使用的减压装置。减压器在输入压力和出口流量发生变化的工作条件下，能保持稳定的输出压力。 
　 一，　工作原理

1.正确地将减压器安装在气瓶瓶阀出口上并打开气瓶瓶阀，顺时针转动调节手轮，压缩调节弹簧，高压气体由高压室经活门和阀座导气孔的节流间隙进入低压室扩散减压。高压室、低压室的压力分别有高压表和低压表显示。
     2.输出压力由手轮来调节，主要是改变调节弹簧所产生的压力，致使薄膜下面与之平衡的气体压力产生变化来达到所需的工作压力。气体减压器出口压力是在设定压力上下波动，减压器内气体流量是断续状态下的流量，输入压力和流量、用气状态、气体种类、减压器流量系数、减压器灵敏度都影响出口输出的压力和流量。
     3.工作完毕，逆时针旋松调节手轮，活门在高压气体作用力和活门弹簧的作用下会封闭阀座导气孔使减压器关闭密封。
   　4.安全阀是减压器的卸压装置，如输出压力由于活门密封垫、阀座导气孔损坏或其他原因自行上升到超过最大输出压力的1.15倍至1.5倍时，安全阀会自动打开排气，当压力降低到用许值时则会自动关闭。安全阀出口

5.某些型号的气体减压器不安装安全阀。

二， 使用注意事项 
　 　1. 减压器应使用规定的气体，氧气减压器一定要专用。气体减压器选择应根据气体物化性质确定材料兼容性。
　   2. 使用前应确认减压器是完好的并检查有无油脂污染。如有油脂存在应由专业人员予以清洗。减压器上（特别是进口处）的杂质，污物及灰尘等应清除掉。
　 　3. 气瓶应固定在墙壁、立柱上，防止气瓶倾倒。检查气瓶阀是否有油脂污染，螺纹是否损坏，是否有杂质、污染存在。如发现有油脂存在或螺纹损坏就不能再使用。清除气瓶阀（特别是阀出口处）的杂质、污物及灰尘等，防止污染减压器。
     4.把减压器装到气瓶阀上，把全部连接接头拧紧。气瓶用气体减压器的连接螺纹与瓶阀出口螺纹应完好，旋入不少于4扣，并尽可能使用四氟密封垫片。
　　 5.在打开气瓶阀前先要关闭减压器，调节手轮逆时针方向旋到弹簧不受压力为止。如果减压器开启时打开气瓶阀，冲击气流会损坏减压器。
     6.打开气瓶阀时阀门出口避免对向人，要站在减压器的侧面。气瓶阀应缓慢开启至高压表显示出瓶压读数。开启或关闭气瓶阀禁止用长扳手。
　   7.顺时针方向缓慢旋转减压器调节手轮，使低压表达到所需的工作压力。如果压力高应关闭气瓶阀放空减压器内气体，旋松调节螺杆，后重新调节。
　   8.要检查是否漏气，先把气瓶阀关好，然后逆时针方向旋转调节手轮，关闭减压器。如果高压表示数减小，那么就是减压器高压部分或瓶阀漏气。如果低压表示数减小，那么就是减压器低压部分或减压器后的管路及设备漏气，如果高压表示数减小，同时低压表示数上升，那么说明减压器阀座处漏气。连接处漏气可用安全的泡沫检漏。
　   9.气瓶不用时要随时把气瓶阀关好。气体减压器不能做截止阀使用，当工作结束后先要关闭气瓶阀，然后打开设备上的阀把减压器内的全部气体排出。接着把刚才打开的阀门关好，最后逆时针方向旋转调节手轮，关闭减压器。

10.气体减压器的压力表压力不宜升到最高压力示数2/3。

11.气体减压器长时间使用可能有气体泄漏，如出入口连接处、压力表及接头减压器压盖。在日常使用时注意检查试漏，一般一年定期检修一次。

12.气体减压器在关闭状态时打开气源阀门如有气体输出，说明减压器失效，应立即关闭气瓶阀门。

13.气体减压器打开调节压力时如低压表压力持续升高不止，说明减压器失效，应立即关闭气瓶阀门。

14.气体减压器在输入气体压力稳定时输出压力或流量不能连续调节、不稳定，说明减压器失效，应立即关闭气瓶阀门。

15.气体减压器会因气体管路中的杂质颗粒污染而失效

16.气体减压器漏气、失效，压力表指针不归零、不升起，压力表损坏应维 修。

17.气体减压器应经常维护清洁，严禁油脂污染，严禁敲打撞击。

18.气体减压器维修和更换配件应专业人员进行。